Příloha č. 4A zadávací dokumentace

Specifikace 1. části veřejné zakázky „Dentální výukový simulátor s příslušenstvím“

- Dentální výukový simulátor je pevnou jednotkou, která je součástí pracovní plochy s příslušenstvím.

- Simulátor disponuje opěrkou zad a hlavy, kde je pevně umístěn simulátor a umožňuje totožné pohyby jako u standardní stomatologické soupravy.

- Simulátor je složen z figuríny pacienta - z hlavy a korpusu součástí dodávky:

  - hlava je připevněná na jednotce simulátoru

  - odnímatelné a demontovatelné zubní čelisti

  - výměnné jednotlivé zuby

  - zuby nejsou připevněny šroubem, lze je vyjímat tahem v dlouhé ose a jednoduše začlenit do zubního oblouku tlakem v dlouhé ose zubu

  - maska ústní dutiny plně simuluje tvář a překrývá jednotlivé zuby

  - maska ústní dutiny má integrovaný adaptér na savku

  - maska dutiny ústní se navléká (není připevněna druky nebo magnety)

- Polohování simulátoru včetně fantomové hlavy je zajištěno elektricky.

- Příprava pro mokré sání.

- Možnost pravorukého a levorukého uspořádání simulátoru.

- Simulátor disponuje úložným prostorem. Minimálně 5 uzamykatelných šuplíků.

- Simulátor lze napájet ze zdroje 230 V.

- Připojení na tlakový vzduch v minimálním rozmezí 5,2 až 7 bar pomocí rychlospojky.

- Vybavení simulátoru:

  - držák pro minimálně 5 pozic na straně lékaře

  - horní vedení bičů nástrojů s minimální délkou bičů 90 cm

  - mikromotor bezuhlíkový - minimální rozsah otáček je 100 až 40 000/min s vnitřním chlazením, světelný

  - kolénkový násadec modrý (1:1) s keramickými ložisky světelný

  - 2x kolénkový násadec červený (1:5) s keramickými ložisky světelný

  - vzduchová hadice s turbínovou rychlospojkou světelnou s vnitřním regulovatelným chlazením

  - turbína LED

  - minimálně 3 funkční pistole (voda, vzduch a sprej)

  - elektrický odstraňovač zubního kamene

  - držák pro minimálně 5 pozic pro asistenci (savka, odsliňovač, odkládací tácek, polymerační LED lampa:

    - intenzita nastavitelná v minimálním rozsahu 1250 až 2000 mW/cm2

    - sterilizace parní při maximální teplotě 134°C

- Hlavní ovládací panel:

  - display

  - ovládací prvky pro polohování simulátoru a fantomové hlavy

  - ovládací prvek pro nastavení zpětných otáček mikromotoru

  - ovládací prvky pro časovače

  - ovládací prvek pro aktivaci chlazení

  - ovládací prvky pro ovládání světla

- Nožní ovladač:

  - plynulá regulace otáček nástrojů

  - ovládací prvek pro zapnutí a vypnutí chlazení

  - ovládací prvek pro polohování simulátoru a fantomové hlavy

  - ovládací prvek pro nastavení zpětných otáček mikromotoru

  - ovládací prvek pro ofuk

- Příslušenství - LCD monitor

  - Minimálně 21 palcový LCD monitor, VESA standard 100 mm

  - HD rozlišení minimálně 1920 x 1080

  - HDMI, DP a DC vstup

  - Minimálně 2 kloubový držák monitoru podporující VESA standard uchycení monitoru

- Příslušenství - světlo

  - Souprava disponuje LED operačním osvětlením o minimální intenzitě 44 000 LUX.

  - Teploty světla v minimálním rozmezí 5 200 K

  - Tlumený polymerační mód.

  - Relaxační mód osvětlení

- Příslušenství - Ordinační židle k dentálnímu výukovému simulátoru:

  - židle je otočná na kolečkách

  - možnost nastavení výšky sedáku v minimálním rozmezí 470 až 650 mm

  - nastavitelný sklon sedáku je minimálně 15%

  - nastavitelný sklon opěrky zad je minimálně 30%

  - minimální nosnost je 150 kg

  - maximální hmotnost jedné celé židle je 15 kg

  - stehenní podpora na židli

  - omyvatelný a dezinfikovatelný povrch židle

  - židle disponuje kovovým křížem

  - možnost barevného výběru konkrétního odstínu

  - ergonomická židle

Požadované množství: 	20 identických kusů

Specifikace - Sací agregát se separačním tankem voda/vzduch:

- Sací agregát pro mokré sání pro 20 simulátorů současně v provozu

- Součástí zařízení je separační tank, kontrolní stanice s displejem

- Separační tank s elektronicky řízenou odpadní pumpou

- Zálohování sacího výkonu dvěma motory

- Rychlost motoru 2880 otáček/minutu

- Maximální sací výkon alespoň 9100 l/min

- Maximální sací výkon při podtlaku 160mbar alespoň 6000 l/min

- Sací agregát lze napájet ze zdroje 400V

- Sací agregát v montážním rámu

- Sací agregát je umístěn v samostatné místnosti mimo výukovou místnost

Požadované množství: 	1 kus