Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Sestava musí obsahovat níže uvedené součásti a musí splňovat následující minimální požadavky Zadavatele:

| Zobrazovací skříň | Světelně izolovaná zobrazovací skříň vybavená dvířky pro umístění vzorků a servisní přístup. Obsahuje robotický systém pro výškové nastavení zobrazovacích sensorů „top view“ – měření chlorofylové fluorescence a RGB a dále robotický otočný stolek pro přesné pozicování snímaného vzorku pro zobrazování „side view“ pomocí lineárního skenování. Maximální výška rostlin (včetně květináče): 100 cm nebo vyšší Počet analyzovaných rostlin v jednom „top view“ snímku: 1-20 |
| --- | --- |
| Fluorescenční kamera | Typ měření fluorescence: PAM (Pulse Amplitude Modulated) měření chlorofylové fluorescence, umožňuje měření dlouhodobých protokolů (desítky minut) zhášecí analýzy s aplikací saturačních pulzů a far-red světla včetně měření následné regenerace ve tmě. Světelné zdroje: měřící a aktinické světlo, intenzita aktinického světla min. 1000 µmol m-2 s-1; saturační světlo min. 6000 µmol m-2 s-1; far-red světlo pro stanovení Fo' Rozlišení kamery: min. 1,2 MPx Měřené parametry: Fo, Fm, Fv, Fo', Fm', Fv', Ft Vypočítávané parametry: Fv/Fm, Fv'/Fm', ΦPSII, ΦNPQ, Φf,D, NPQ, qN, qP Součástí je plně integrovaný software pro řízení měření, časosběrné snímání, analýzu, vizualizaci všech počítaných parametrů na celé ploše listů a export dat. Musí umožňovat dávkové zpracování více vzorků. |
| Strukturální zobrazovací jednotka RGB | Zobrazovací stanice s 2 RGB kamerami s rozlišením min. 12 MP. Jedna kamera je umístěná nad rostlinami pro pohled shora a druhá na boku. Součástí je vhodný LED zdroj světla pro každou kameru, robotika pro nastavení výšky a otočná plošina pro přesné snímání obrazu z různých úhlů (viz popis zobrazovací skříně). Měřené morfometrické parametry: plocha; obvod; excentricita; kulatost; výška rostliny; šířka rostliny; štíhlost listů; pevnost/kompaktnost. Vypočítávané parametry: barevná segmentace pro hodnocení kondice rostlin; postupný výpočet relativní rychlosti růstu listů; porovnání rozdílů v ploše listů během celého experimentu; index ozelenění; příspěvek jednotlivých barev po barevné segmentaci a charakterizaci |
| Termovizní jednotka | Zobrazovací jednotka LWIR s kalibrovanou termokamerou pro boční pohled s nechlazeným mikrobolometr detektorem. - Rozlišení: min. 640x480 pixelů - Přesnost měření: max. ±2 °C nebo ±2 %. - Dynamický rozsah: min. 16 bitů - Teplotní citlivost (NETD @30 °C): max. 40 mK |
| Serverová služba | Moderuje připojení mezi všemi systémovými komponentami, poskytuje rozhraní k hlavní databázi, provádí experimentální nastavení pomocí klientské aplikace, provozuje službu GSM a poštovní službu a službu záznamu. Tato služba je spuštěna po celou dobu, kdy je systém zapnutý. |
| Klientská aplikace | Připojuje se k serveru, zobrazuje aktuální stav systému, poskytuje grafické rozhraní pro nastavení a ovládání experimentu. |
| Klient plánovače | Umožňující vizualizaci, plánování jednotlivých experimentů pro více registrovaných uživatelů. Slouží k přístupu a správě aktuálních a plánovaných experimentů a navrhování experimentálních protokolů. Umožňuje připojení více klientů k serveru, s různými oprávněními přidělenými na základě vestavěné autentizace. |
| Aplikace pro analýzu dat pro zpracování "velkých dat" | Poskytuje nástroje pro prohlížení a analýzu dat. K databázi lze připojit více klientů, s různými oprávněními přidělenými na základě vestavěného mechanismu ověřování. |
| Databázový aplikační server | Obsahuje UPS; min. kapacita 6 TB |
| Programovatelná logická řídicí jednotka se senzory | Řídicí/vyhodnocovací jednotka s předinstalovaným softwarem a OS Windows 11 Pro, monitor min. 24", klávesnice, myš |
| Publikace v impaktovaných časopisech | Fenotypovací přístroj byl využit alespoň v 5 peer-reviewed publikacích, které nesmí být starší 3 let před zahájením tohoto zadávacího řízení, v impaktovaných časopisech. |