Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Specializovaná pěstební komora umožňující pěstování rostlin za podmínek světelného stresu (excessive light stress) musí splňovat následující minimální požadavky Zadavatele:

- Řídicí systém pro regulaci pěstebních podmínek: osvětlení, teploty, vlhkosti

  - Elektronický systém s pamětí umožňující vkládání a editace pěstebních programů

    - Systém musí umožňovat vkládat a upravovat pěstební programy pro automatickou regulaci vnitřního prostředí, podle uživatelem nastavených časových schémat

    - Systém musí ukládat data na interní nebo externí (cloudové) úložiště a umožňuje uživateli stažení dat v tabulkovém formátu

    - V případě ukládání dat do interní paměti systém musí obsahovat záložní zdroj energie pro uchovávání dat pro případ výpadku elektrického napájení

    - Systém musí umožňovat vzdálenou správu uživatelských nastavení a kontrolu chodu systému pomocí internetového připojení

    - Systém umožňuje odesílání varovných zpráv uživateli ve formě e-mailu nebo sms v případě výpadku elektrického napájení a v případě nedodržení parametrů vnitřního prostředí (teplota, vlhkost, osvětlení).

- Komora obsahuje nejméně 2 kusy pěstebních polic se samostatně regulovatelným LED osvětlením.

  - Police, včetně světelných modulů musí být vyjímatelné s možností změny vertikální pozice police a světel, bez použití nářadí

- Celková velikost pěstební plochy je nejméně 1 m2

- Osvětlení polic musí být zajištěno LED pěstebními světly, samostatně regulovatelnými co do intenzity (0 - 100 %) pro každou polici

  - Požadovaná barva světla je v rozmezí 3000 K až 4000 K

  - Intenzita světla, v nejméně jedné z pěstebních polic, při 100 % výkonu musí dosahovat nejméně 1200 µmol/m²/s-1

    - Intenzita osvitu se rozumí ve vzdálenosti 20 cm od zdroje

    - Intenzita osvitu v druhé polici musí být nejméně 300 µmol/m²/s-1

- Parametry vnitřního prostředí:

  - Teplota: rozsah nastavitelných teplot minimálně 15 °C až minimálně 40 °C

    - Maximální odchylka teploty v rámci jedné police je + 1,5 °C

  - Proudění vzduchu: rozvod vzduchu regulujícího vnitřní prostředí musí být řešen difuzním způsobem v celém vertikálním a horizontálním profilu pěstebního prostoru tak, aby nedocházelo k lokálním extrémům rychlosti proudění vzduchu.

  - Rozdíly v rychlosti proudění vzduchu (m.s-1) mezi jednotlivými pěstebními policemi nesmí překročit 25 %.