Technická specifikace

veřejné zakázky s názvem

„LF/UPOL – Doplnění vybavení Centra pro práci s laboratorními zvířaty – rozděleno na části“

Část 3: Přístrojové vybavení pro operační sály

Popis předmětu části Veřejné zakázky

Součástí dodávky je doprava do místa plnění a odborné instalace, zaškolení obsluhy a předložení manuálu ke každému z přístrojů v českém nebo anglickém jazyce.

- 1 kus – anesteziologický přístroj pro klinickou anestezii hlodavců a malých laboratorních zvířat (myš, potkan, morče, králík)

- Určení: pro zvířata do 10 kg.

- Okruhy: okruh se zpětným vdechováním i okruh bez zpětného vdechování.

- Kompenzace: systém automatické kompenzace průtoku, tlaku a teploty.

- Výparník:

- typ: Isofluran,

- rozsah provozní teploty: 10–35 °C,

- rozsah koncentrace odpařování: 0–5 %,

- systém plnění: „key-fill“ (bezpečnostní plnění).

- Průtok a tlak:

- rozsah pracovního průtoku: 0,2–10 l/min,

- rozsah kolísání výstupního tlaku: P ≤ 2,5 kPa,

- rozsah průtokoměru kyslíku (O₂): 0–4 l/min.

- Technické parametry:

- konektor pro přívod vzduchu: 9/16" zásuvný konektor,

- funkce rychlého proplachu O₂ (O₂ flush),

- integrovaný absorbér CO₂,

- dýchací vak o objemu 0,5 litru,

- indikace tlaku v dýchacím okruhu v rozsahu -20 až +100 cm H₂O,

- osazení nastavitelným ventilem APL (popouštěcí ventil).

- Konstrukce: police pro základnu, mobilní základna (stojan) s kolečky.

- 1 kus – generátor kyslíku (koncentrátor):

- Hlučnost: maximálně 45 dBA (při 50 Hz),

- Průtok: nastavitelný v rozsahu 0,5–5 l/min,

- Koncentrace kyslíku: 93 % ± 3 % (při průtoku 0,5–5 l/min),

- Napájení: 230 V / 50 Hz,

- Výstupní tlak: 58,6 kPa.

- Příslušenství: Součástí dodávky je vysokotlaká propojovací hadice o délce min. 2 metry pro přímé propojení s anesteziologickým přístrojem, zakončená kompatibilními koncovkami (standard NIST nebo 9/16" dle specifikace anesteziologického přístroje).

- 1 kus – elektrochirurgický kauter (elektrokauter):

- Určení: veterinární provedení.

- Řízení: mikroprocesorem řízená ekonomická jednotka.

- Výkon: maximální výstupní výkon 150 W.

- Provozní režimy (5 režimů):

- Pure CUT (čistý řez): 150 W / 500 Ω, faktor 1,5,

- Blend CUT (smíšený řez): 120 W / 500 Ω, faktor 1,9,

- Soft COAG (měkká koagulace): 100 W / 300 Ω, faktor 1,5,

- Forced COAG (vynucená koagulace): 70 W / 500 Ω, faktor 2,4,

- Bipolární COAG (bipolární koagulace): 100 W / 50 Ω, faktor 1,5.

- Nastavení: nezávislá regulace výkonu pro každý režim.

- Frekvence:

- pracovní frekvence: 375 kHz,

- modulační frekvence: 25 kHz.

- Funkce a bezpečnost:

- digitální paměť pro uložení posledního nastavení výkonu,

- senzory přehřátí (OH) a výpadku napájení (PF),

- stavový monitor na předním panelu,

- funkce automatického a okamžitého ukončení výkonu v případě chyby,

- zvukový alarm při překročení limitních parametrů.

- 1 kus – monitor životních funkcí

- Určení: veterinární provedení.

- Měřené parametry: EKG (3svodové), SpO₂ (pulzní oxymetrie), tepová frekvence (PR), NIBP (neinvazivní krevní tlak), etCO₂ (kapnometrie), tělesná teplota a dechová frekvence (RR).

- Technické parametry pro laboratorní hlodavce:

- rozsah měření tepové frekvence (PR): minimálně do 350 bpm,

- rozsah měření dechové frekvence (RR): minimálně do 150 brpm,

- Displej: barevný LCD/TFT displej o úhlopříčce minimálně 12,1 palce.

- Napájení:

- integrovaná Li-ion baterie s dobou provozu minimálně 8 hodin,

- síťové napájení 100–240 V, 50/60 Hz.

- Rozšiřitelnost: softwarová i hardwarová podpora pro rozšíření na 5svodové EKG.

- Příslušenství: Součástí dodávky je kompletní sada kabeláže a senzorů odpovídajících velikosti cílových zvířat (hlodavci, králíci).

- 1 kus – vyhřívací podložka (termoregulační):

- Funkce: možnost nastavení času ohřevu, cílové teploty a režimu kontinuálního (průběžného) vyhřívání.

- Regulace teploty: nastavitelný rozsah minimálně 30 °C až 42 °C.

- Rozměry: přibližně 80 × 55 cm.

- Povrchová úprava: snímatelný a pratelný potah z absorpční látky (mikrovlákno), zajištěný proti posunu suchým zipem.

- Bezpečnost: integrovaná ochrana proti přehřátí.